## Sessao 1
Calibração					Graduação
		ROI net	FWHM	Centroide	Erro centroide	Tensão (V)			210Po	Área Sinal	Centróide	FWHM	ec	Centróide (V)	ecV
		2635	3.96	163.95	0.032827	4.8				1865	362.81	8.93	0.0879922005	5.1443761079	0.0001722597
		2636	3.98	283.32	0.032987	5
		2636	3.97	401.28	0.032904	5.2			Energia (MeV)		k (MeV/V)	ek
		2636	4.02	512.51	0.033319	5.4			5.305		1.0312232016	3.45305539561645E-005
		2636	4.71	613.84	0.039037	5.6
		2636	3.68	720.83	0.030501	5.8
		2635	4	835.62	0.033159	6

		m	em	b	eb		Chi2	Isto é que	m'	em'	b'	eb'
		1.81E-003	1.01E-007	4.48929	5.56E-005		41057.8	interessa	0.0018619663	1.21166769231081E-007	4.6294600065	0.0001652934
				PORQUÊ!!!

				Centróide	erroc	Energia	erroE
				472.76	0.0144015065	5.5097231947	0.000176981
				5509.7231947398	0.1769809719

## Sessao 2
Pontos de calibração do pulser					Pontos do ajuste
1.2V					---------|		|---------	centróide	tensão	erro centróide	erro tensão
Ponto	Canal	Contagens	desvio à média^2	Área Total	Área Sinal	|		|	156.6119573496	1.2	0.2724998245	0
1	155	10	2.5984064969	2626	2580	|		|	299.871667936	2.3	0.227628368	0
2	156	1035	0.3744917977	Centróide	Erro Centróide	|---------	-------------------	---------|	442.6721249048	3.4	0.2805405724	0
3	157	1545	0.1505770985	156.6119573496	0.2724998245	|		|	588.1527037319	4.5	0.2352497348	0
4	158	36	1.9266623994			|		|	733.6499047619	5.6	0.2915285624	0
				|		|---------	879.9265041889	6.7	0.2341261647	0
				|
				|			Calibração	m	em	b	eb		Chi2
2.3V					|				7.60E-003	3.14E-006	2.14E-002	1.82E-003		31.475
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	|
1	298	1	3.5031408627	2626	2625	|
2	299	486	0.7598049907	Centróide	Erro Centróide	|
3	300	1988	0.0164691186	299.871667936	0.227628368	|
4	301	151	1.2731332466			|
				|
				|
				|
3.4V					|			Graduação
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	|			210Po – 1	Área Sinal	Centróide	FWHM	ec	Centróide (V)	ecV
1	441	11	2.7960016972	2626	2547	|				2782	692.2	2.49	0.0200887504	5.282761168	0.0028377479
2	442	907	0.4517518876	Centróide	Erro Centróide	|
3	443	1640	0.1075020781	442.6721249048	0.2805405724	|			210Po – 2	Área Sinal	Centróide	FWHM	ec	Centróide (V)	ecV
4	444	68	1.7632522685			|				2799	687.35	2.35	0.0189015992	5.245896609	0.0028256255
				|
				|			Energia (MeV)		k (MeV/V)	ek
				|			5.305		1.0112665947	0.000544704
4.5V					|
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	|
1	586	1	4.6341333574	2626	2624	|			Isto é que	m'	em'	b'	eb'
2	587	135	1.3287258936	Centróide	Erro Centróide	|			interessa	0.0076865767	5.21789805034983E-006	0.0216314981	0.0018383679
3	588	1953	0.0233184297	588.1527037319	0.2352497348	|
4	589	536	0.7179109659			|					área sinal	centróide	FWHM	ec
5	590	1	3.4125035021			|					7891	543.55	11.46	0.0548972682
				|
				|					E	eE
				|					4.199670269	0.0034061154
5.6V					|					4199.6702690419	3.4061153962	Erro decentes
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	|
1	732	18	2.7221857234	2625	2541	|
2	733	949	0.4223761995	Centróide	Erro Centróide	|
3	734	1592	0.1225666757	733.6499047619	0.2915285624	|
4	735	66	1.8227571519			|
				|
				|
				|
6.7V					|
Ponto	Canal	Contagens		Área Total	Área Sinal	|
1	879	411	0.858410012	2626	2102	|
2	880	1997	0.0054016343	Centróide	Erro Centróide	|
3	881	218	1.1523932565	879.9265041889	0.2341261647	---------|